## Sheet1
高中物理实验室教学仪器采购需求
编号 | 名称 | 技术规范及要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计
02014 | 抽气筒 | 1．极限抽气压力≤6．7×103Pa（50mmHg）； 2．气筒长200mm，内径Φ22．5mm； 3．外形尺寸：约340mm×114mm×30mm； 4．吸气和打气嘴外径Φ9mm； 5．当产品抽气压力达到6．7×103Pa时，放置30秒钟，其漏气引起的压力变化应小于2．6×102Pa； 6．活塞应紧固、牢靠，在使用中不得产生松动现象； 7．活塞碗要求材质挺实，碗外表面较柔软，耐磨密封性良好。 | 1 | 个
02015 | 打气筒 | 1．工作气压≥6×105Pa； 2．打气筒底座、管体、贮气罐、底嘴、胶管各联接部分应有良好的密封性，不漏气； 3．手柄应有足够的机械强度，在1470N净负荷作用下不应断裂或弯曲； 4．推杆与手柄的联接应牢固可靠，在施加980N的拉伸负荷作用时，不应脱落； 5．贮气罐型打气筒的单向阀应有良好的逆止性能； 6．贮气罐型打气筒的贮气罐应安装牢固可靠，并有足够的安全保证； 7．外观部分不允许有毛刺、锐角、飞边及划伤等缺陷；处理的表面不允许有露底、脱落、锈蚀等其它显著缺陷；未处理的表面不允许有锈蚀、裂纹等其它显著缺陷。 | 1 | 个
02020 | 仪器车 | 1．规格尺寸不小于：600mm×400mm×800mm； 2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3．采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏，护栏高度不低于30mm； 4．车架用直径不小于30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm； 5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃、松动； 6．车轮能制动。 | 1 | 个
02020 | 仪器车 | 1．规格尺寸不小于：800mm×500mm×1100mm； 2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3．采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏，护栏高度不低于30mm； 4．车架用直径不小于30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm； 5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃、松动； 6．车轮能制动。 | 1 | 个
11017 | 指针式体重计 | 1．整体以金属件为主，附测体高装置，采用杠杆系统，体重秤最大称量160千克，最小称量5千克，最小分度值0．5千克； 2．体高计由三根不同直径的圆筒组成，测量范围70-190厘米，最小分度值0．5cm，误差±0．5cm； 3．承重板面积：370mm×270mm，外形规格695mm×286mm×935mm，重量约15千克。 | 1 | 台
81008 | 木工锯 | 带把手锯 | 1 | 个
81031 | 砂轮机 | 单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板 | 1 | 个
02001 | 钢制黑板 | 1．尺寸及要求：不小于900mm×600mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜； 2．钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固； 3．无镜面反光，色泽均匀； 4．允许用绿白两用书写板代替； 5．使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。 | 2 | 块
02002 | 打孔器 | 1．产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管外径6mm、8mm、10mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径2.8mm碳素钢丝制成； 2．空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； 3．空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 | 2 | 套
02011 | 直联泵 | 1．2XZ-1型，单相，有防回油功能技术指标； 2．抽气速率：1L/s； 3．极限压力≤6．0×10-2Pa； 4．电机功率：0．25kW； 5．吸气口径：16mm。 | 2 | 台
02013 | 两用气筒 | 1．供中学物理实验中作抽气、打气使用； 2．极限抽气压力≤6．7×103Pa（50mmHg）； 3．最低打气压力≥2．9×105Pa； 4．气筒长200mm，内径Φ22．5mm； 5．外形尺寸：约340mm×114mm×30mm； 6．吸气和打气咀外径Φ9mm； 7．当产品抽气压力达到6．7×103Pa时，放置30秒钟，其漏气引起的压力变化应小于2．6×102Pa； 8．当产品打气压力达到2．9×105Pa时，放置30秒钟，其漏气引起的压力变化应小于9．8×102Pa； 9．活塞应紧固、牢靠，在使用中不得产生松动现象； 10．活塞碗要求材质挺实，碗外表面较柔软，耐磨密封性良好。 | 2 | 个
02016 | 抽气盘 | 1．产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、橡皮塞、垫圈等组成； 2．底盘为胶木或铸铁制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm； 3．钟罩为透明式，外径不小于135mm； 4．抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2kPa； 5．电铃电源：直流3～6V； 6．电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆； 7．电铃应符合JY208-85《电铃》的要求。 | 2 | 个
02075 | 酒精喷灯 | 1．实验室常用工具，供中小学理化实验进行弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式； 2．有壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆等部分； 3．壶体容积不得小于300mL，使用时在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止； 4．壶体焊缝紧密，不得漏洒酒精和漏气； 5．喷管各焊接处用银铜料焊接，不得因喷火燃烧而熔化焊接处； 6．材质：铜制。 | 2 | 个
04014 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 恒流充电，可同时充24组电池，有定时器。 | 2 | 台
10005 | 钢卷尺 | 1．由尺带、尺盒组成；量程为0mm～5000mm； 2．最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字；刻线均匀、清晰； 3．1m长示值允差≤±0．8mm，0．001m长示值允差≤±0．3nm； 4．尺带由不锈钢制成，弹性适宜，进出灵活，有止动装置；尺盒可为金属或塑料制成； 5．符合QB/T2443-1999《钢卷尺》。 | 2 | 个
10012 | 数显游标卡尺 | 1．规格：150mm，0．01mm（误差±0．03mm）； 2．具有测量内径、外径、深度、台阶四种功能； 3．采用不锈钢或优质碳素钢材料； 4．产品符合GB/T21389标准，数字直读，清晰方便，具有公英制快速转换、任意位置置零等功能，主尺、尺框整体热处理，测量面淬硬。 | 2 | 个
11010 | 电子天平 | 1．量程100g，感量0．01g； 2．以电子元件：称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； 3．功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。 | 2 | 台
11010 | 电子天平 | 1．量程1000g，感量0．1g； 2．以电子元件：称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； 3．功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。 | 2 | 台
12007 | 数字计时器 | 1．四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口具有存储功能，时基精度高(微秒级)的测量时间间隔的数字计量仪器，可做计数、计时等使用。除了具有一般计时器的功能外，与J2125型系列气垫导轨、J04271型自由落体实验仪、J04227型斜槽轨道等配合使用，还能测量速度、加速度、重力加速度、周期等物理量和碰撞等实验，并直接显示实验的速度和加速度的值； 2．在使用环境条件下，时基脉冲频率10毫秒挡为100Hz±1；1毫秒挡为100Hz±5。测试方法：将计时器信号发生器的输出端和接地端分别接于标准数字频率计的正负输入端。调节频率计，10毫秒挡频率计示数应在099到0101间，1毫秒挡频率计示数应在0995到01005之间； 3．计停控制：S1挡，对任一光电门，挡光即计时，露光即停止；S2挡，对任一光电门挡光即计时，再挡光即停止（前沿后沿均可）。计时相对误差应在时基误差范围内。测试方法：计时器与校准用数字毫秒计同时计时（应计到三位数），计时误差应不大于0．5%； 4．计数：每输入一个计数信号，即增加一个读数。测试方法：计时器置于“计数”每挡光一次，数码管读数逐次增加一个数； 5．开机后自动置零。计数或计时后，按置零接钮，数码管全部示零； 6．计时器在吹风机、高压火花放电或空气压缩机干扰下应能正常工作。 | 2 | 台
15011 | 多用电表 | 1．具有高灵敏度的磁电式整流系仪表，具有22档基本量程，能分别测量交直流电压、直流电流、电阻、电容、电感和音频电平；仪表装有反射镜，表头设有硅二极管保护装置； 2．准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2．5级，交流电压测量档、直流电压0－2500V为5．0级； 3．电压灵敏度：直流为5kΩ/V，交流为2．5kΩ/V； 4．量程范围：直流电流：0－50µA－1mA－10mA－100mA－500mA－5A；直流电压：0－1V－2．5V－10V－50V－250V－500V－2500V；交流电流：0－1mA－10mA－100mA－500mA－5A；交流电压：0－1V－2．5V－10V－50V－250V－500V－2500V；电阻：R×1、R×10、R×100、R×1k、R×10k； 5．阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ； 6．转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好； 7．电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动； 8．产品所附测量表笔及电池应完好有效； 9．外型规格：165×116×48mm。重量：0．70kg。 | 2 | 个
15011 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试、电容﹑二极管测试 | 2 | 个
21055 | 气垫导轨 | 1．轨长不小于1200mm，仪器结构配套气垫导轨由导轨、滑行器及有关实验附件组成； 2．纵向竖直平面内的直线度，全长误差不大于0．10mm，任意400mm误差不大于0．05mm； 3．浮高，低压气垫导轨在工作压强不小于0．3kPa、最大承载质量不小于三倍滑行器质量的条件下，不小于0．10mm； 4．轨长1200mm导轨两端浮高差0．015mm 5．各种尺寸挡光片质量应相等，质量误差不大于5%； 6．在实验中滑行器相互碰撞的作用力应通过质心，滑行器加装配重块后质心位置不变； 7．每对滑行器质量差不大于单个滑行器质量的1%； 8．标尺刻线分度值不大于5mm，总长误差小于2mm，任意100mm误差小于1mm； 9．滑轮转动部分质量不大于3g，阻力矩不大于1．2×10-5N•m； 10．在给定条件下作牛顿第二定律实验，低压气垫导轨相对误差不大于5%，高压气垫导轨相对误差不大于3%； 11．高压气垫导轨的进气口大端外径31mm。小端外径30mm，长度不小于35mm。低压气垫导轨的进气口大端外径41mm，小端外径40mm，长度不小于35mm。 | 2 | 套
21056 | 小型气源 | 1．气压：J2126型不小于30mm水柱，J2126—1型不小于450mm水柱； 2．噪音：J2126型不大于65dB，J2126-1型不大于70dB； 3．温升：连续工作90分钟后外壳温升应不大于35℃； 4．绝缘电阻：电机绕组与外壳绝缘电阻不小于1MΩ； 5．绝缘强度：电机绕组与外壳间应能承受50Hz、1kV的正弦电压（有效值）历时1分钟而不击穿； 6．出气孔：J2126型内径不小于36mm，外径40mm。J2126—1型内径不小于26mm，外径30mm； 7．送气波纹管的长度为1500mm； 8．电源线长度不小于2m，并设有电源开关。 | 2 | 套
51028 | 简明物理学史挂图 | 1．2幅； 2．纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜，开本不小于750mm×520mm； 3．印刷：四色彩色胶印； 4．图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；附彩图说明书； 5．图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折； 6．印刷标准：符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》； 7．适用于《全日制义务教育物理课程标准》； 8．审查：经教育部中小学教材审定委员会审查并通过； 9．内包装应标明：编审单位、审查批号、出版单位。 | 2 | 套
51029 | 实验规范操作和安全要求 | 1．51幅； 2．纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜，开本不小于750mm×520mm； 3．印刷：四色彩色胶印； 4．图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；附彩图说明书； 5．图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；书面平服，无皱折； 6．印刷标准：符合GB7705-87《平版装潢印刷品标准》； 7．适用于《高中物理课程标准》； 8．审查：经教育部中小学教材审定委员会审查并通过； 9．内包装应标明：编审单位、审查批号、出版单位。 | 2 | 套
81001 | 测电笔 | 1．氖泡式。全长不小于145mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V； 2．刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准； 2．采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显； 3．手柄绝缘性能良好。 | 2 | 个
81002 | 一字螺丝刀 | 1．规格Ф3mm或Φ6mm； 2．旋杆采用45#钢，工作不分长度内硬度不低于HRC48；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3．旋杆应经镀鉻防锈处理； 4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。 | 2 | 个
81003 | 十字螺丝刀 | 1．规格Ф3mm或Φ6mm 2．旋杆材料采用45#钢，工作部分长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3．旋杆应经镀铬防锈处理； 4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和标准编号。 | 2 | 个
81004 | 尖嘴钳 | 1．6吋，150mm，采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新料环保手柄； 2．应提供注册商标的品牌产品。 | 2 | 个
81005 | 电工刀 | 开刃，长度不小于110mm。 | 2 | 个
81006 | 手摇钻 | 木工工具 | 2 | 个
81007 | 木锉 | 250mm | 2 | 个
81012 | 钢手锯 | 1．规格：锯架300mm，锯条300mm，由钢锯架、钢锯条组成； 2．产品材料采用钢板制，调节式，最小锯切深度不小于64mm； 3．前、后固定销与相应孔的配合间隙不得大于0．3mm； 4．安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2mm； 5．锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落； 6．钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1．8mm； 7．手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材、塑料、木料及合金等材料； 8．锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。 | 2 | 个
81013 | 剥线钳 | 剥线范围：直径0．2-6mm的单股电线或排线；自动根据线径调整剥线尺寸，避免损伤电芯。 | 2 | 个
81014 | 钢丝钳 | 250mm | 2 | 个
81017 | 锉刀(平板) | 250mm，带柄 | 2 | 个
81018 | 三角锉刀 | 250mm，带柄 | 2 | 个
81020 | 活扳手 | 150mm或250mm | 2 | 个
81021 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片 | 2 | 个
81035 | 烙铁架 |  | 2 | 个
82002 | 护目镜 | 1．防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％； 2．由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜，无屈光度； 3．侧面完全遮挡，耐腐蚀、不变形，阻燃自熄功能，镜架强度好，耐冲击，具有防爆功能； 4．其它性能指标应符合国家及眼镜行业有关标准的规定； 5．附擦镜布一块。 | 2 | 个
04008 | 调压变压器 | 1．型号：TDGC2系列。单相，干式自冷，（环形）接触式，输入电压，220V；输出电压：0～250V，最大电流输出：8A； 2．结构：（1）调压器的线圈用罗杆紧固在底板上；（2）调压器的刷架上装有一个或若干个并列电刷；（3）调压器装有刻度盘，调节手轮，指针示出空载输出电压的数值，在器身上装有停档；（4）调压器的接线板上标有输入及输出的符号，并装有接线柱。 | 3 | 台
04012 | 直流高压电源 | 1．输出电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V； 2．纹波电压：≤0．5V； 3．输出电流：≥0．1A(250V、300V时)≥0．05A(600V、1000V、1200V、1500V时)； 4．有过载保护。 | 3 | 台
12008 | 频闪光源 | 1．基本要求25Hz，50Hz，100Hz，精度（+/-）2%； 2．建议配备新型数码连续可调0～9999Hz，LED光源； 3．连续工作时间：25Hz、50Hz小于1秒，其他允许大于2秒； 4．每次工作间隙：大于2-3分钟。同步开关输入本机提供二个（并联）常开触点输入（触点闭合时间即为闪光时间）。 | 3 | 台
21024 | 摩擦力演示器 | 1．电动式摩擦力演示实验装置，主体采用全金属结构外壳，底座四个橡皮垫呈四边形分布； 2．滚筒转动带动橡皮带运动，通过橡皮带上物体的相对运动结合仪器配备的演示测力计测量物理的最大静摩擦力，演示测力计采用铝金属材质，与铁质金属底座及支架呈一体式连接； 3．额定电压：交流220V；频率：50Hz；电机功率：40W；调速：分三档；绝缘电阻大于20MΩ（测力计可选用数显式，动力装置可采用手摇)。 | 3 | 个
21028 | 高中静力学演示教具 | 1．完成演示实验至少15个； 2．演示实验可见距离：＞5m； 3．定量实验误差：＜8%； 4．测力计示值误差和回零误差：不大于1个分度；将测力计倒置，示值误差和回零误差：不大于2个分度。 | 3 | 个
21029 | 高中力学演示板 | 1．产品为组合式结构，各部件在专用木质包装箱内定位放置，塑料箱外形尺寸约：650×420×105mm。仪器可进行四十余种高中力学基础实验； 2．产品所配器件如下：双向测力计2个、压簧2只（Φ1mm弹簧钢丝绕制，Φ11×72mm，圈数：15）、加长杆4支（塑料杆，Φ8．5×150mm及Φ8．5×100mm各2支）、销钉4只（塑料，Φ4．2×13．5mm）、接线叉2支、接插头2支、接钩2只、双向插头2只（含簧片）、小车2个(金属，58×32×31mm）、车钩4只、描迹笔2支（笔杆为金属杆，Φ6×52mm）、大滑轮2只（塑料制，Φ127×16mm，带金属轴）、小滑轮4只（塑料制，Φ68×15mm，带金属轴）、平直导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，长530mm）、平抛导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，坡度高120mm）、斜抛导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，坡度高130mm）、接球网1只（270×110mm，网框采用Φ4mm金属杆）、惯性块2块（金属，55×16×12mm）、重锤1只（铜制，Φ8×12mm，附锤线1．5m）、单向插头2只、滑轮联杆2支（Φ4mm金属杆）、滑轮挂钩2支（Φ4mm金属杆）、支承杆6支（金属，Φ4×80mm）、调节杆2支（Φ4mm金属杆）、钢丝挂钩10支（Φ1．2mm钢丝制作，S型）、钢丝卡环4只（Φ1．2mm钢丝制作）、色圈4片（红色，PVC片，Φ23×1．2mm）、卡子1只(Φ1．5mm钢板制作，外形约50×25×12．5mm）、量角器1只（0～90°）、力矩盘1个（ABS材质，Φ270×16．5mm）、直角支板4只（ABS材质，带调节螺栓，两条直角边长度为120mm、98mm）、拉簧2只（Φ1．2mm弹簧钢丝绕制，Φ14×97mm）、实验多孔底板4块（ABS材质，360×240×20mm、96孔，孔径Φ6mm）、紧固销36只（塑料，Φ7×24mm）、小接插座40只（塑料，Φ6×14mm）、吊环4只（塑料）、细绳5米。 | 3 | 个
21033 | 滚摆 | 1．滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架组成； 2．摆轮直径Φ125mm；摆轴直径Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ2mm；支架高460mm，横梁长300mm； 3．摆体（摆轮和摆轴）质量0．6～0．8kg； 4．摆轴应粗细均匀；摆轴对摆轮的垂直度公差为0．2～0．25mm； 5．底座应稳固、表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 3 | 个
21034 | 离心轨道 | 1．离心轨道供中学物理演示物体在竖直的环形轨道上的运动； 2．离心轨道由两个球体（钢球和塑料球）和两根钢丝构成的环形轨道组成； 3．外形尺寸：约为600×120×330mm； 4．底座无裂缝，无明显翘曲，放置平稳。表面平整光洁，无脱漆漏漆现象； 5．轨道成形规则圆滑、焊接牢固。表面镀铬应光洁，无锈蚀。无松动现象；当球体在轨道上运动时不得有阻滞、跳动或出轨； 6．球体应圆滑，表面光洁无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落； 7．有捕球网； 8．产品的基本尺寸应符合下表要求：钢丝直长ф4mm轨距18mm环内径ф140mm环螺距30mm斜坡夹角40°坡高（长坡280mm，短坡120mm），球直径ф25mm，座板350mm×120mm×15mm。 | 3 | 个
21039 | 电动离心转台 | 1．产品为可调速的电动离心转台，主要由电机、调速器、底板、底脚、套管、支杆、电源线等组成。调速开关安装在面板上。仪器可作离心节速器、离心球、离心环、离心分液器、发音齿轮等实验； 2．电机输入功率：50W；额定转速：1150r/min；额定电压：AC220V50Hz；底板采用金属板制作，尺寸为300×300×15mm；底脚采用50×50的角钢制作；套管采用Φ16mm圆钢车制，长度为58mm；支杆长150mm，为Φ10mm的圆钢制成。 | 3 | 个
21059 | 牛顿第二定律演示仪 | 1．产品由双轨道、刹车装置、滑轮、两辆小车、拉力钩码等附件组成； 2．每一轨道的有效运动长度应不小于600mm。任一轨道轨面的直线度误差不大于有效运动长度的0．03%，与小车轮缘接触的侧轨面直线度误差不大于有效运动长度的0．05%。两轨轨面应平行，平行度误差不大于有效运动长度的0．1%，并有可调节两轨轨面水平的装置。两轨道侧面应有长度不小于600mm的标尺，最小分度为毫米，厘米分度的刻线应明显，分度线应平直清晰，累计刻度误差不大于标尺刻度全长的0．5%； 3．小车的质量应为200g﹢n50g，（n=0、1、2……），误差不大于小车标称质量的2%。如附有重物，重物和小车质量的标称值应相等，允差不大于重物标称质量的2%。小车应有放置重物的定位装置，定位可靠。小车放在1：50斜度的轨道上应能从静止开始运动。小车侧面有指示运动距离的箭头标志； 4．本品应配备合适的拉力钩码，质量允差不大于标称质量的1%。拉力钩码能够配成质量比为1：1和1：2。如果使用放在砝码桶内的专用砝码，则砝码和砝码桶的总质量应可以配成1：1或1：2； 5．刹车装置应能调节，使加牵引力的两辆小车同时开始或同时停止运动。 6．滑轮倾斜角度应可调且固定可靠； 7．实验效果：当两轨轨道上两辆小车的质量相同，所受到的拉力相同时，在同一时间内两辆小车的行程应相同。行程的相对误差应不大于5%。当两轨轨道上两辆小车的质量相同，所受到的拉力为1：2时，在同一时间内两辆小车的行程之比应为1：2。行程的相对误差不大于10%。当两轨轨道上两辆小车的质量为1：2，所受到的拉力相同时，在同一时间内两辆小车的行程之比应为2：1。行程的相对误差应不大于10%。 | 3 | 套
21061 | 反冲运动演示器 | 1．有两种以上表现形式； 2．形式一仪器结构：铁质金属底座，表层喷漆；调节钉、上下支承、盛水器、钢球塞、喷管、横梁、立柱、密封座组成；性能：盛水器内盛水量：1500mL±100mL；反冲运动持续时间：大于60秒；旋转次数：大于70次； 3．形式二仪器结构：由金属筒、橡皮塞、小车、铝杯等组成。 | 3 | 套
21062 | 超重失重演示器 | 1．A型记忆指针式，用于演示物理学中的超重、失重现象； 2．台秤加装定向片与记忆指针。重物对平台的压力大小可以通过指针的偏转来显示，通过定向旋钮，记忆指针分别可以“定格”压力在变化过程中的最大和最小值 | 3 | 套
21064 | 动能势能演示器 | 1．半定量实验。根据不同配置可分别演示：物体的动能跟质量和速度的关系；物体的重力势能跟质量和高度的关系以及物体由于发生弹性形变而具有的弹性势能； 2．仪器包括：大刻度板、定位圈及滑杆、小滑块、圆筒、弹簧及释放手柄、底座、小刻度板、大滑块、导轨和钢球。 | 3 | 套
21065 | 平抛竖落仪 | 用于高中物理教学中有关平抛物体和自由落体同时落地的演示实验；结构：由底板、轴、角铁、圆窝、弹簧、扳机、转门、钢球、方孔、挡柱组成。 | 3 | 个
21070 | 运动频闪观测仪 | 1．可实时观测运动物体图像。主要实验如下：水滴的自由落体的观察；水滴的平抛运动和斜上抛运动的观察；水滴在表面张力的作用下形成过程的观察；观察高速旋转电风扇的"静止"图像，电扇转速的快速测定；音叉振动、弦振动、弹性薄片振动的静止图像的观察；测定音叉、弦、弹性薄片的固有频率；驻波的物理过程的观察；测量物体运动的速度、加速度、角速度、角加速度等；验证动量守恒定量、研究分子运动、观测布朗运动，测量分子平均自由过程； 2．高速数字合成信号源，由快速调节步进1Hz，按键调节频闪频率，LED长寿命光源； 3．技术指标，1)测试量程：1-9999Hz；分辨率：1Hz，2)闪光频率：1-9999Hz；调节精度：1Hz，3)输入电压：AC220V，50Hz，4)功耗：＜15W，5)工作温度：0-500℃，80%RH。 | 3 | 台
21072 | 向心力演示器 | 1．主、从动盘的转动角速度比为1：1、1：2、1：3，误差不大于0．5%； 2．示力机构（1）横臂做圆周运动时，在一定转速范围内，未放球时示力机构自身在标尺上不应有明显的向心力显示。示力机构活动时摩擦力应较小；（2）弹簧刚度为58．8～73．5N/m，每台产品的两只弹簧刚度相差不大于1N/m，在圆球质量、圆周运动半径和转速相同情况下显示应相同。（3）标尺总长50±0．5mm，10个分度，具有调零结构，相邻两片用不同颜色加以区分，易于观察； 3．向心力演示器配重球2个，轻球1个，直径均为28．6±0．1mm。重球质量为95．5±2g，轻球质量为47．8±0．1g。圆球的质心不得明显偏离球心； 4．在摇柄转速为1～2转／秒的条件下，向心力显示误差应不大于8%； 5．在4条规定的条件下，整机不得有明显的晃动； 6．应保证球在作圆周运动中突然停止运动时不会飞出； 7．仪器在完整包装状态经运输实验后外包装无明显损坏，并能正常工作。 | 3 | 台
21076 | 凹凸桥演示器 | 主要由塑钢框架、背板、模拟凹凸桥、调节旋钮组成。凹、凸桥间隙独立可调塑钢合金外框。 | 3 | 台
21079 | 动量传递演示器(碰撞球) | 1．球直径20mm左右，5球，供演示物体相互作用时动量的传递； 2．由铁管制成的长方形架子、调节器及五个质量和大小都相同的钢球组成。各个球都有径向小孔，以便用线悬挂起来； 3．线质：精制鱼线；金属球：一级电镀实心金属球。 | 3 | 台
82001 | 工作服 | 1．材质：涤卡；中号身长120cm，颜色为白色； 2．工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3．产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4．产品规格以中号为主，大、小号规格的数量为20%； 5．产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 3 | 件
03001 | 物理支架 | 1．由底座、立柱及九个夹持附件组成； 2．底座：铸铁制三足座；质量大于3kg；中心有一个垂直于支面的圆孔，内径12mm，侧面有一个制紧螺丝；三足座的足端上面削成平面，在需要时，可以用固定卡把底座夹紧在实验桌边，以防倾倒； 3．立柱：由A、B两支组成，A立柱长700mm、直径12mm，可以插入底座的圆孔里，用制紧螺丝紧固；A柱一端有阴螺纹，可以旋紧在固定卡上，也可以与立柱B连接成一根1200mm的支杆；B立柱长500mm、直径12mm，一端有阳螺纹，需要时可与A立柱连接起来； 4．夹持附件：垂直夹（2件），附有制紧螺丝；平行夹（1件），附有制紧螺丝；万向夹（1件），附有制紧螺丝；烧瓶夹（1件），菱形的铁夹；夹口的扁平部分刻有条纹，可以夹持导线或厚度不大于15mm的扁平物体；绝缘杆（1件），由直径12mm的铁支杆和直径14mm的绝缘杆连接而成，在绝缘杆部分装有两个接线柱；固定卡（1件），开口的铸铁夹具，一端有一个可上下调节的螺丝装置；吊钩（2件），装有金属小钩和制紧螺丝的铁管套；烧瓶架（1件），开口的铸铁圆环。 | 4 | 套
03003 | 多功能实验支架 | 1．组合支架由支座、支块、滑道等组成；零部件的数量如下： 序号 名称 数量 序号 名称 数量 序号 名称 数量 (1) 支座 2 (5) 轴棒 4 (9) 平台 1 (2) 支块 2 (6) 万向夹 1 (10) 吊环 4 (3) 滑道 2 (7) 烧瓶夹 1 (11) 绝缘杯 2 (4) 滑块 5 (8) 铁环 1 (12) 定滑轮 1 2．结构及外观的一般要求应分别符合JY0001第4、5、6、7章的有关要求； 3．支架的组合方式有竖直型、水平型两类；竖直型又可组成框架式和垂直式两类，水平型又可组成单轨式和双轨式两类； 4．零部件的组合可靠，紧固螺丝旋动灵活省力，紧固性良好；穿插孔无毛刺、无变形，轴棒穿插方便；轨道平直、无变形、无损伤；滑块在轨道上滑动灵活自如，定位可靠；万向夹在轨道上能万向定位，夹持稳固，夹口灵活，闭锁有力，方向正确，位置端正； 5．夹持功能稳妥有效； 6．材质要求：金属材料、承重力：30kg。 | 4 | 套
04006 | 高中教学电源 | 1．供高中教学演示实验用，整体采用炭黑金属材质，面板附小型电压表一只，量程0～30V；交流电压和直流稳压电压以及大直流输出，可调档位多、输出电流大，各输出档均具有过载保护功能，在输出超载时能自动关断输出； 2．直流稳压输出：标称电压：1V～24V分档连续可调；额定电流：2～6V额定电流6A，8～12V额定电流4A，14V～24V额定电流2A；电压偏离：（加减2%U标+0．1V）；电压稳定性：各档≤2%U标+0．1V；负载稳定性：各档2%U标+0．1V；纹波电压：≤0．1%U标；过载保护：额定电流的（1．05～1．5）倍，自动保护。 3．交流输出：标称电压2V～24V，每2V一档，共十二档可调；额定电流：2～6V额定电流12A，8～12V额定电流6A，14-24V额定电流3A；空载电压：各档≤1．05U标+0．3V；满载电压：各档电压≥0．95U标-0．3V；保护：额定电流的（1．05～1．5）倍，自动保护； 4．直流大电流短时输出；输出电流大于10A，8s加减2s自动保护；输出短时电流为40A加减10A； 5．工作时间：稳压，交流连续8小时（40A除外）。 | 4 | 台
04007 | 蓄电池 | 1．额定电压：6V； 2．额定容量：15Ah； 3．蓄电池由3个额定电压为2V的单体蓄电池组成，结构采用阀控密封式结构，免维护式； 4．蓄电池外观不得有裂纹及明显变形，且标志清楚。 | 4 | 个
11001 | 物理天平 | 1．最大称量500g，分度值20mg； 2．制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象； 3．横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆； 4．底座由金属制成应具有足够的强度和稳度；底座、横梁、吊耳、挂篮、秤盘都应打印仪器编号和左1右2的标记； 5．安装在指针上的重心钝，其调节幅度应在距针尖1／2～4／5指针全长范围内； 6．天平的秤盘直径不小于90mm，盘梁有效高度不低150mm； 7．克组砝码用铜合金或碳素钢制造，具有可卸提扭和调整质量腹腔的园柱体，其调节物质量，50g以上的不大于砝码标称质量的1／20；20g以下的不大于砝码标称质量的1／15；其外露表面必须有镀铬层，镀层表面不得有明显的疤痕、毛刺、划伤等缺陷； 8．毫克组砝码用铝制成，其形状为带90°折角的矩形片状，折角高度不小于1．5mm；砝码需进行防腐蚀处理，表面应平整，不得有明显的毛刺、疤痕，所有砝码均有质量标记。 | 4 | 台
11003 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0．5g，标尺称量0～5g； 2．称量允许误差为±0．5分度值； 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大称量，所有砝码均有质量标记； 4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼； 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷； 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷； 7．游码尺刻线、指示盘刻线应清晰、均匀； 8．游码尺不应有弯曲变形，指示值不应有翘曲及倾斜，指针不能有弯曲或断残； 9．天平的两个托盘应干净、完整； 10．天平支架不应有弯曲变形，其它部分不能有影响功能外观缺陷； 11．游码沿游码尺身移动顺畅，不应有卡住或过于松动现象； 12．微调旋钮能顺畅进退，并能对天平左右两盘平衡起到调节作用； 13．天平支架左右摆动灵活； 14．偏载准确度要求：示值误差应介于±d之间（d为最小分度值）；校验方法：调整架盘天平平衡后，在天平右盘中央放置一个100g标准砝码，在天平左盘放一个100g标准砝码于不同的四个偏心位置，若天平能重新平衡，观察游码的位置，游码所示量值偏载误差值；若游码处于零刻度线位置，天平仍不能重新平衡，观察指针偏移指示盘的位置，指针偏移所指示的量值为偏载误差值。 | 4 | 台
12001 | 机械停表 | 1．机械计时仪器，金属外壳，不锈钢发条； 2．秒针每圈30秒，分针每圈15分钟，最小刻度值0．1秒； 3．独立暂停按钮，操作柄头具有上弦、起动、回零装置； 4．盘内附两个刻度图，及两根指针。一幅刻度图最小刻度为0．1s，共60个数值；一幅刻度图最小刻度为1分钟，共15个数值； 5．指针采用刀口式，读数准确。 | 4 | 块
12005 | 电火花计时器 | 1．成套仪器包括：（1）单频率电火花计时器一台；（2）重锤一只；（3）弓形固定夹一只；（4）记录纸带一卷；（5）备用圆形墨粉纸，不少于30张； 2．电火花计时器外形尺寸不应超过长150mm、宽90mm、高70mm，并有弓形固定夹夹持的位置。电火花计时器的高压脉冲输出端子孔径为4mm； 3．单频率电火花计时器周期20ms； 4．高压放电能击穿10mm空气（气压0．1MPa）间隙； 5．打点质量连续打点50点无漏点，点迹清晰。单频率电火花计时器点迹直径应不大于0．8mm； 6．高压脉冲平均电流单频率电火花计时器：不大于0．2mA； 7．实验效果:使用本产品做自由落体运动测定重力加速度g，实验测量值g与当地重力加速度的相对误差不大于3%； 8．配套件的要求重锤质量不小于300g，下端有橡胶套，并要求纸带装夹方便、牢固。弓形固定夹夹持厚度不小于50mm，夹持牢固。记录纸带宽度为17．5mm±0．5mm，纸卷轴直径不大于16mm，纸卷外径不小于60mm，卷绕整齐。圆形墨粉纸直径为38mm±1mm。 | 4 | 套
14010 | 圆盘测力计 | 1．量程：0～5N； 2．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1个分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／2分度。 | 4 | 套
14012 | 拉压测力计 | 最大实验负荷10N，负荷分度值0．2N，最小负荷5．0N，示值误差±1%，最大实验力时主轴行程10mm，执行JY0127标准。 | 4 | 个
14013 | 双向测力计 | 1．产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成； 2．使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位； 3．不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位； 4．将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 4 | 个
14014 | 演示数字测力计 | 量程2N，分辨率0．001N，误差≤0．2%，满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2．5cm×4cm。 | 4 | 个
21004 | 惯性演示器 | 1．钢球、弹簧钢片、支架、底座、木片或塑料片等部分组成； 2．钢球直径不小于Φ20mm；弹片由厚0．5～0．75mm弹簧钢制成，表面防锈处理；立柱高不低于100mm，柱端有盛球的碗，碗口直径不小于Φ20mm；木片（塑料片）尺寸应不小于50mm×30mm，中心有盲孔。 | 4 | 个
21006 | 螺旋弹簧组 | 0．5N，1N，2N 1．产品由弹簧、指针、挂钩和标度板组成； 2．钢丝绕成的螺旋弹簧，其工作极限负荷分别为1．96N、0．98N、0．49N； 3．弹簧刚度选取分别为：1．96N为0．01N/mm，0．98N为0．005N/mm，0．49N为0．0025N/mm； 4．弹簧外径分别为18±1mm，15±1mm，15±1mm。 | 4 | 套
21006 | 螺旋弹簧组 | 3N，5N 1．产品由弹簧、指针、挂钩和标度板组成； 2．钢丝绕成的螺旋弹簧，其工作极限负荷分别为4．90N、2．94N； 3．弹簧刚度选取分别为：4．90N为0．025N/mm，2．94N为0．015N/mm； 4．弹簧外径分别为25±1mm，20±1mm，20±1mm。 | 4 | 套
21011 | 帕斯卡球 | 1．圆球由金属材料制成，直径Φ80mm，表面光洁度不低于▽5（半加工面，微见加工痕迹），圆球壁厚不小于3mm，容积约0．2升； 2．气筒由合金铝管制成，直径Φ25mm，长度200mm，气筒盖滚花；气筒与气筒盖的表面进行防锈处理； 3．活塞（牛皮碗或橡皮碗）应与气筒配套，松紧适当；活塞杆直径Φ6mm，长度250mm；表面镀铬，上端装有手柄； 4．铜质喷嘴10个，喷嘴孔内径0．4～0．6mm，喷嘴分布在球体表面各个方向上；喷嘴外表面有沟槽，以便扎结薄膜； 5．气筒与圆球同轴连接，连接处应加垫圈密封； 6．圆球装满水后，推动活塞，各喷嘴的压力基本相同； 7．气筒与球体、喷嘴与球体连接处、活塞与气筒壁接触处，不得漏水。 | 4 | 个
21025 | 微小形变演示器 | 1．利用光杠杆原理； 2．仪器用于演示物体微小形变现象，由二个平面镜、一个白屏、三个支座光源等组成。 | 4 | 个
21026 | 力的合成分解演示器 | 1．仪器由分度坐标盘、汇力环、引力器、滑轮、夹具、槽码、测力计等组成 2．力系构成范围①分力间可调角30°～180°；②合力可调角60°；③最大合力580gf。 | 4 | 个
21027 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 1．产品主要由单滑轮三套、桌边夹三套、支杆三根、铁环三个、尼龙线三根组成； 2．产品的支架高度可任意调节； 3．主要技术参数：滑轮直径；Φ40×7．5mm；支杆高度可调范围：≥90mm；桌边夹锁紧厚度：≥40mm；尼龙线长度：≥1000mm。 | 4 | 个
21046 | 毛钱管(牛顿管) | 1．仪器要求带释放装置，由蝶阀、下堵头、直管、金属片、羽毛片、上堵头、磁铁等组成； 2．直管要求（1）管外径：55±2mm；管长不小于1000mm。（2）直线度误差：±2mm。（3）管壁应清洁透明，观察面不允许有气泡、划痕、裂痕及溶迹、波纹、杂质。（4）采用玻璃材质的直管，应消除内应力； 3．蝶阀开闭松紧适度，抽气嘴喉部直径为8mm； 4．管内经受0．05MPa空气压强实验无漏气； 5．管外经受0．15MPa水压试验，管壁无破裂，气密性能完好； 6．金属片和羽毛片要求（1）管内应有金属片和羽毛片各一件，其形状、大小、色泽，在距本仪器5m处观察，能清晰辨别。（2）金属片和羽毛片能被管外磁钢吸附，当撤消磁力能下落，撞击管壁无损伤。 | 4 | 个
21047 | 伽利略理想斜面演示器 | 1．长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑； 2．由塑料合金外框、1200mm塑料平滑轨道、高度调节器、指示面板和小球等组成。 | 4 | 个
21049 | 运动合成分解演示器 | 1．可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成，供高中物理用于演示运动的合成及分解过程的实验； 2．产品由底座、面板、小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分、电源接线等组成； 3．底座及面板采用厚度1．5mm的钢板制作，面板尺寸为400×320mm，底座尺寸为400×120×14mm；小车尺寸约80×50×40mm，车轮采用金属材料制作；画板尺寸为240×170mm；笔尖与画板的间距可通过调节螺母调节；X向传动装置及Y向传动装置均采用小电机带动皮带轮传动。大皮带轮采用工程塑料制作，尺寸为Φ39．5×5．5mm，小皮带轮采用铜棒制作，直径为Φ8mm，皮带采用Φ50mm的橡胶皮带；控制系统部分包括：X向换向开关、Y向换向开关、Y向调速旋钮、X向运动按键、Y向运动按键、合运动操作键等。仪器使用电源电压：DC3～6V。 | 4 | 个
21050 | 演示轨道小车 | 1．演示轨道小车由轨道、两辆小车及必要的专用配件组成，利用电火花打点计时器计时，车拖纸带式； 2．演示轨道小车轨道的有效运动长度应不小于900mm。轨道轨面的直线度误差不大于有效长度的0．03%，与小车轮缘接触的轨道内侧面直线度误差不大于有效长度的0．05%。轨道的附属装置应有调节轨道倾斜度的装置。轨道始端应有固定及释放小车的装置，终端有捕捉运动小车的装置。拖动纸带打点式轨道小车的轨道始端应有固定计时器的平台，平台面积不小于150mm×90mm；安装计时器后，记录纸带应能平行轨道运动； 3．小车的质量应为200g+n50g（n=0、1、2……），误差不大于小车质量的2%。小车上应有放置重物的定位装置。在倾斜度1：50的轨道上小车应能从静止开始运动； 4．专用配件中用作产生拉力的砝码质量误差不大于标称值的1%； 5．实验效果。在不同作用力与不同质量条件下，用打点计时法测出的加速度（供电火花计时器的220V交流电源，其频率应为50Hz±0．5Hz）与理论计算出的加速度相比较，其相对误差应不大于8%。还能进行以下定性演示实验：（1）滑动摩擦与滚动摩擦；（2）物体的惯性；（3）弹性碰撞；（4）非弹性碰撞。 | 4 | 个
21053 | 演示斜面小车 | 1．斜面板。(1)斜面板外形尺寸：长1200±6mm，宽100±3mm，高20±2mm；档条：宽15±1mm高14±1mm。(2)斜面板用变形小的木材制造，木材须经脱脂干燥处理，工作表面应平滑，不得有疖疤、开裂和窝孔。(3)标尺全长1200mm，累计误差不超过2mm，最小分度值为10mm，白底黑字。其“0”位与档条内侧边线齐平，刻度和数字应清晰。(4)安装支撑杆孔直径为Φ6mm，深为30～40mm，孔与支撑杆配合松紧适度。(5)斜面板工作面平面度误差小于2mm，背面平面度误差小于3mm，工作面和背面均不上漆，其他各面漆层光亮牢固。(6)滑轮支架倾角应能调整，一经紧固后，应能承受0．25N•m的转动力矩而不滑动。(7)滑轮质量小于8g，外径约30mm，支承滑轮之顶针用黄铜制造。(8)滑轮与支架组装后，应转动灵活，并无明显的跳动； 2．支撑杆。支撑杆总长为130±1mm，其中长100±1mm一段直径Φ10±0．5mm，其余一段直径Φ6±0．15mm，支撑杆表面镀铬； 3．小车（1）小车外形尺寸约为100×80×40mm，上表面设有放置砝码的孔，小车一端有挂钩，另一端有纸带夹，当小车放在一平台上，应使纸带下沿距离平台尺寸为16±1mm。（2）小车轮轮距不小于40mm，轴距不小于60mm，车轮直径不大于24mm，轮轴总质量不大于40g。（3）支承轮轴顶尖用黄铜制造。（4）小车组装后，总质量为200±6g，小车在700mm长度平面内，直线运动偏差小于5mm，当小车在1：35斜度之斜面板上应能自由下滑； 4．摩擦块。（1）摩擦块外形尺寸：长100±3mm，宽80±2mm，高40±2mm。其中一个100×40mm的平面和一个100×80mm的平面为摩擦面。两摩擦面的背面分别有2个和4个圆孔槽，用以放置砝码，圆孔槽直径约为30mm，一端面的中心安有挂钩，摩擦面应无疖无裂，并不上漆。（2）摩擦块用变形小的木材，须经脱脂干燥处理； 5．砝码桶质量不大于6g，并有盖，吊线长度不小于800mm。 | 4 | 个
21057 | 自由落体实验仪 | 分组实验，进行定性观测和定量研究物体在自由降落状态下的运动规律，主体高度：1．2m，钢球直径18mm，便携式支架，两个光电门。 | 4 | 套
81024 | 电烙铁 | 60W或20W，橡胶线 | 4 | 个
82006 | 手套 | 棉纱线 | 5 | 个
01011 | 计算器 | 1．具有不少于63种按键符号； 2．计算功能的操作顺序应与书写顺序基本一致； 3．除指示信号和科学计数之外的显示字符应不小于小四号字； 4．在停止按键5min～10min之间能自动关机；关机后除存储数据继续保留外，其余存储的信息与内容应全部自动清除； 5．十进制字长不少于10位，指数位2位； 6．应有第二功能、统计计算、角度单位、计数法等指示信号； 7．应为双行显示，一行显示计算式，一行显示结果； 8．应具有修改算式功能； 9．存储器应不少于6个； 10．数字键的上表面积应不小于40mm2，功能符号键的上表面积应不小于24mm2； 11．在未按动按键时，按键高出键盘表面的高度应大于按键行程。 | 50 | 个
03002 | 方座支架 | 1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成； 2． 方座支架的底座尺寸为210mm×135mm，立杆直径为Φ12mm，立杆长度600mm， 底座和立杆表面应作防锈处理；质量大于1．5kg； 3．大铁环内径φ90mm，柄长125mm；小铁环内径φ50mm，柄长105mm，环上开口中心与环柄成120°±5°夹角，开口宽20mm；烧瓶夹闭合间隙＜0.1mm，最大开口≥35mm，杆径φ10mm； 4．放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。 | 50 | 套
04003 | 高中学生电源 | 1．结构：前后面板及底板，上面板与左右面板都采用金属一次成型，表面磨砂质感漆面； 2．直流稳压输出：标准电压：2～16V每2V一档，共八档；额定电流：2A；电压稳定度：各档不大于2%U标+0．1V；负载稳定度：各档不大于2%U标+0．1V；纹波电压：各档不大于0．1%U标。保护：（1．05～1．5）×2A自动保护；控制端断线输出电压不高于4V； 3．交流输出：标准电压：2～16V，每2V一档，共八档；额定电流：3A；空载电压：各档电压不小于1．05×U标+0．3V；满载电压：各档电压不小于0．95×U标-0．3V。保护：（1．05～1．5）×3A； 4．电源电压：198V～242V50Hz±2．5Hz；工作时间：连续。 | 0 | 台
04010 | 电池盒 | 1．仪器由可放置1节1号电池的4个电池盒组合而成，可做串联或并联使用； 2．各触点使用铜质材料，表面镀铬；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。 | 0 | 套
10002 | 木直尺 | 1．米尺的外形尺寸：1000mm×25mm×8mm； 2．供学生分组使用； 3．用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺；木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％； 4．尺两端包头或镶嵌头应牢固地紧附尺身，不得有间隙，表面不应有锈蚀现象，包头或镶嵌头的长度应等于尺宽;其端面应与尺面和尺边面垂直； 5．漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷； 6．尺的正面应标注制造厂名(或商标)及分度值。数字、文字均应清晰，排列整齐，不得有遗漏。缺陷不超过2处； 7．尺面平面度≤3mm； 8．尺边直线度≤0．5mm； 9．全尺刻度累计误差≤1mm； 10．线纹宽度0．25～0．65mm,在全长范围内用分度值0．01mm的读数显微镜至少抽检3条线纹。 | 50 | 个
10004 | 钢直尺 | 200mm碳钢材质，200mm×20mm×0．8mm，分度值0．5mm。 | 50 | 个
10004 | 钢直尺 | 600mm | 50 | 个
10010 | 游标卡尺 | 1．产品为有效量程不小于150mm、测量精度0．02mm的普通游标卡尺； 2．具有内测、外测、深度等测量功能；采用不锈钢材料制造，表面抛光处理； 3．刻度清晰，无断线、缺划；有国家计量标志。 | 50 | 个
10010 | 游标卡尺 | 1．产品为有效量程不小于150mm、测量精度0．05mm的普通游标卡尺； 2．具有内测、外测、深度等测量功能；采用不锈钢材料制造，表面抛光处理； 3．刻度清晰，无断线、缺划；有国家计量标志。 | 50 | 个
10011 | 外径千分尺 | 1．产品为有效量程为25mm、测量精度为0．01mm的测砧为固定式的千分尺； 2．采用钢材制造，表面抛光处理；其中砧头用优质钢材制造； 3．刻度清晰，无断线、缺划；有国家计量标志。 | 50 | 个
11002 | 学生天平 | 1．最大称量200g，感量20mg，附有4等精度砝码；不等臂偏差3分度，示值变动性误差1分度，游码质量误差1分度； 2．制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象； 3．横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆； 4．底座由金属制成应具有足够的强度和稳度；底座、横梁、吊耳、挂篮、秤盘都应打印仪器编号和左1右2的标记； 5．安装在指针上的重心钝，其调节幅度应在距针尖1／2～4／5指针全长范围内； 6．天平的秤盘直径不小于90mm，盘梁有效高度不低150mm； 7．克组砝码用铜合金或碳素钢制造，具有可卸提扭和调整质量腹腔的园柱体，其调节物质量，50g以上的不大于砝码标称质量的1／20；20g以下的不大于砝码标称质量的1／15；其外露表面必狈有镀铬层，镀层表面不得有明显的疤痕、毛刺、划伤等缺陷； 8．毫克组砝码用铝制成，其形状为带90°折角的矩形片状，折角高度不小于1．5mm；砝码需进行防腐蚀处理，表面应平整，不得有明显的毛刺、疤痕，所有砝码均有质量标记。 | 50 | 台
| 托盘天平 | 200G，0.2克 | 50 | 台
11021 | 金属钩码 | 1．规格50g×4，200g×2，下卧沟，上下沟面垂直； 2．50g钩码尺寸主体外径Φ27mm，高17．2mm；上勾高10mm，质量50±0．5g；底呈半球形，下位钩于底槽内；上、下勾开口方向相互垂直；密度：≥6．0g／cm3（勾除外）硬度：≥HB70； 3．采用纯度99．6%、粒度≥80＃的铁基粉或其它钢材； 4．钩码经2000次冲击后不得有裂痕和明显变形； 5．钩上、下勾的连线应通过钩码主体的轴线；钩码表面应有防腐镀层。 | 50 | 套
11022 | 金属槽码 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 50 | 套
12003 | 电子停表 | 1．教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1．5V；数据可精确到0．01s；以扣式电池为能源的液晶数字式金属壳石英秒表； 2．具有秒表（最小读数1/100秒）、10段存储显示、定时器、节拍器、时钟和定时闹响功能； 3．秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能； 4．外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装；机芯在表壳组件中应稳固，液晶屏显示清晰、表面无伤、印字清楚正确、表壳与表后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层配件无气泡，不脱落； 5．应符合 QB/T 1908-93《电子停表》规定的技术要求。 | 50 | 块
12006 | 电磁打点计时器 | 1．打点周期稳定。周期相对误差不大于1%； 2．在电源频率为48～50Hz范围内，打点器能同步工作。电源电压在交流7～11V范围内打点器能正常工作； 3．打点器工作时受到的阻力不大于2．94×10﹣2N； 4．打点质量(1)连续打50点，无漏点、无双点、点子清晰。(2)当纸带移动速度约为0．8m／s，点子长度不大于0．8mm，不小于0．3mm。若点子有毛刺，毛刺的宽度小于该点最小线度的1/4部分不计入点子的长度。(3)当纸带移动速度约为3m/s时，点子长度不大于1．2mm，不小于0．3mm； 5．测重力加速度，g值应在下列范围内：10m／s2≥g≥9．5m／s2； 6．对零部件的要求(1)励磁线圈用直径为0．21～0．23mm的高强度漆包线，匝数为1400±100匝。(2)底座材料为酚醛树脂或性能相当的材料，质量不小于0．2kg。(3)打点基板至底面距离为16±1mm。(4)复写纸直径为30±1mm，中心圆孔直径为4（误差＋0．3mm～＋0．1mm）。纸面平整，切口整齐。(5)重锤质量为0．300±0．003kg，下端为橡皮套，装夹纸带方便，牢固。(6)弓形夹外形美观，夹持牢固，夹持力为300N时无永久形变，夹持厚度应不小于55mm。 | 50 | 套
14001 | 条形盒测力计 | 1．产品为组装式，10N； 2．产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个； 3．壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；壳体的有效尺寸为：150×35×20mm±0．2mm； 4．弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0．5mm； 5．面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装； 6．带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0．2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止； 7．提手：由金属制成，表面防锈处理； 8．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 | 50 | 个
14001 | 条形盒测力计 | 1．产品为组装式，5N； 2．产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个； 3．壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；壳体的有效尺寸为：150×35×20mm误差为（±0．2mm）； 4．弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0．5mm； 5．面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装； 6．带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0．2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止； 7．提手：由金属制成，表面防锈处理； 8．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 | 50 | 个
14001 | 条形盒测力计 | 1．产品为组装式，2．5N； 2．产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个； 3．壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；壳体的有效尺寸为：150×35×20mm误差为（±0．2mm）； 4．弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0．5mm； 5．面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装； 6．带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0．2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止； 7．提手：由金属制成，表面防锈处理； 8．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 | 50 | 个
14015 | 学生数字测力计 | 量程2N，分辨率0．001N，误差≤0．2%，满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能。 | 50 | 个
21051 | 轨道小车 | 1．学生轨道小车由轨道、一辆小车及必要的专用配件组成，车拖纸带式； 2．学生用轨道小车轨道的有效运动长度应不小于600mm；轨道轨面的直线度误差不大于有效长度的0．03%，与小车轮缘接触的轨道内侧面直线度误差不大于有效长度的0．05%。轨道的附属装置应有调节轨道倾斜度的装置。轨道始端应有固定及释放小车的装置，终端有捕捉运动小车的装置。拖动纸带打点式轨道小车的轨道始端应有固定计时器的平台，平台面积不小于150mm×90mm；安装计时器后，记录纸带应能平行轨道运动； 3．小车的质量应为200g+n50g（n=0、1、2……），误差不大于小车质量的2%。小车上应有放置重物的定位装置。在倾斜度1：50的轨道上小车应能从静止开始运动； 4．专用配件中用作产生拉力的砝码质量误差不大于标称值的1%； 5．实验效果，在不同作用力与不同质量条件下，用打点计时法测出的加速度（供电火花计时器的220V交流电源，其频率应为50Hz±0．5Hz）与理论计算出的加速度相比较，其相对误差应不大于8%。还能进行以下定性演示实验：（1）滑动摩擦与滚动摩擦；（2）物体的惯性；（3）弹性碰撞；（4）非弹性碰撞。 | 50 | 个
21054 | 斜面小车 | 1．斜面板。(1)斜面板外形尺寸：长815±6mm，宽100±3mm，高20±2mm；档条：宽15±1mm高14±1mm。(2)斜面板用变形小的木材制造，木材须经脱脂干燥处理，工作表面应平滑，不得有疖疤、开裂和窝孔。(3)标尺全长800mm，累计误差不超过2mm，最小分度值为10mm，白底黑字。其“0”位与档条内侧边线齐平，刻度和数字应清晰。(4)安装支撑杆孔直径为Φ6mm，深为30～40mm，孔与支撑杆配合松紧适度。(5)斜面板工作面平面度误差小于2mm，背面平面度误差小于3mm，工作面和背面均不得不上漆，其他各面漆层光亮牢固。(6)滑轮支架倾角应能调整，一经紧固后，应能承受0．25N•m的转动力矩而不滑动。(7)滑轮质量小于8g，外径约30mm，支承滑轮之顶针用黄铜制造。(8)滑轮与支架组装后，应转动灵活，并无明显的跳动； 2．支撑杆。支撑杆总长为130±1mm，其中长100±1mm一段直径Φ10±0．5mm，其余一段直径Φ6±0．15mm，支撑杆表面镀铬； 3．小车（1）小车外形尺寸约为100×80×40mm，上表面设有放置砝码的孔，小车一端有挂钩，另一端有纸带夹，当小车放在一平台上，应使纸带下沿距离平台尺寸为16±1mm。（2）小车轮轮距不小于40mm，轴距不小于60mm，车轮直径不大于24mm，轮轴总质量不大于40g。（3）支承轮轴顶尖用黄铜制造。（4）小车组装后，总质量为200－6g，小车在700mm长度平面内，直线运动偏差小于5mm，当小车在1：35斜度之斜面板上应能自由下滑； 4．摩擦块。（1）摩擦块外形尺寸：长100±3mm宽80±2mm，高40±2mm。其中一个100×40mm的平面和一个100×80mm的平面为摩擦面。两摩擦面的背面分别有2个和4个圆孔，用以放置砝码，圆孔直径约为30mm，一端面的中心安有挂钩，摩擦面应无疖无裂，并不上漆。（2）摩擦块用变形小的木材，须经脱脂干燥处理； 5．砝码桶质量不大于6g，并有盖，吊线长度不小于800mm。 | 50 | 套
21066 | 平抛运动实验器 | 1．高中物理分组实验仪器，用于研究平抛物体的运动规律； 2．铁质图板，图板上侧及左侧边缘表有互相垂直的两根标尺，标尺兼有夹持记录纸功能，图板规格：350×400mm； 3．铝合金型材轨道弯曲成型，两端高度差：100mm，间距：8mm，平直段长度：50mm，配钢球（直径16mm），上端有一挡球板，轨道配固定螺钉，可使轨道收放自如； 4．铁质支座（规格360×150mm），用于固定图板，支座上有三只调平螺钉及两只水平仪，螺钉可调节支座高度，水平仪确保支座水平放置。 | 50 | 台
21067 | 平抛和碰撞实验器 | 1．产品由底座、面板、平抛导轨、接球槽、调平螺栓、平抛电磁线圈、吸放球开关、平抛球、重锤、纸夹、平板活动立柱、电源线等组成； 2．底座采用厚度为1．5mm的冷轧板成型，四角有平螺钉，供实验时调平仪器。底座尺寸为350×130×12mm； 3．面板采用1．5mm厚钢板制作，尺寸为230×320mm；平抛导轨采用铝合金型材制作，导轨宽度20mm，导轨用于盛放平抛球，并可调节平抛球位置高度，并使球水平抛出； 4．接球槽采用工程塑料制作，接球槽的高度位置可自由调节；平抛电磁线圈采用QZ高强度漆包线绕制； 5．平抛球为直径Φ16mm的钢球。仪器使用电源电压：DC3～6V。 | 50 | 台
21068 | 碰撞实验器 | 1．对导轨的要求：(1)导轨的倾斜段与水平段夹角为150±5°水平段长70±10mm，倾斜段最高点较水平段高出105±5mm。(2)导轨宽度为8±0．3mm。(3)导轨直线部分直线度公差为0．25mm。弯曲处过渡平滑。(4)导轨表面粗糙度Ra最大值允许2．5μm，不得有明显碰伤或其它划伤； 2．对球的要求：（1）钢球直径为16±0．1mm。表面硬度不小于HRC60。圆度公差为0．05mm。（2）非金属球直径为16±0．5mm，圆度公差为0．2mm。表面硬度不小于HRC60，质量为钢球的1/4—1/6； 3．对支球柱的要求。（1）支球柱凹坑直径为3±0．5mm，深度不小于2mm。支球柱转动灵活。（2）支球柱高度上下可调，调节范围为3mm。（3）支球柱轴心离轨道端面水平距离可在14．5—17．5mm范围内调整并固定。在这个范围内，重锤悬线均应能自导轨端面对称线自然下垂。（4）支球柱应能调至轨道的对称面上，限位后，左右活动间隙不大于0．2mm； 4．对悬线和重锤的要求：（1）悬线应柔软，总长不小于1．3m，并附有放线机构。（2）重锤悬挂后，锤尖应垂直向下； 5．对支架和台夹的要求：（1）支架应便于调整导轨水平段的水平，并能用台夹分别把实验器固定在平台和竖直放置的平板上。（2）台夹外形美观，夹持力为300N时无永久变形。夹持厚度为10-50mm； 6．实验误差：（1）用本产品实验，钢球作平抛运动5次，其落点范围不超过直径15mm的圆。（2）用本产品进行正碰实验5次，碰撞后入射球或靶球落点分布不超过直径的20mm的圆。二球偏离入射球自作平抛运动的方向不大于25mm。（3）用本产品进行验证动量守恒定律实验，实验误差不大于4%。进行验证动能守恒定律实验，断差不大于6%。 | 50 | 套
82002 | 护目镜 | 1．防机械冲击； 2．由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜，无屈光度； 3．侧面完全遮挡，耐腐蚀、不变形，阻燃自熄功能，镜架强度好，耐冲击，具有防爆功能； 4．其它性能指标应符合国家及眼镜行业有关标准的规定； 5．附擦镜布一块。 | 50 | 个
23011 | 单刀开关 | 1．开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 2．开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0．7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程不小于4mm； 3．开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃； 4．开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流实验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象； 5．开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降应不大于100mV； 6．开关在高温50±2℃和低温－40±2℃各贮存4h，其工作性能不变； 7．开关应具有足够的强度。 | 100 | 个
合计 |  |  | 1541 | 0